
仪器设备、工具及耗材技术要求

	序号
	仪器设备、工具及耗材名称
	规格型号
	技术要求

	1
	电热鼓风干燥箱
	/
	温度范围：工作室温+10℃~400℃；
升温时间：<100分钟；
温度波动：±1℃；
电机功率：50W；
工作室尺寸（长*宽*高）MM800*800*1000。

	2
	新标准方孔石子筛
	2.36mm～90mm
	1.基本参数

筛孔尺寸范围：2.36mm、4.75mm、9.5mm、16mm、19mm、26.5mm、31.5mm、37.5mm、53mm、63mm、75mm、90mm。

筛框尺寸：直径：300mm。

2.筛框与材质

筛框材质：金属筛框：优质不锈钢（如304）或热轧钢板（防锈处理）。

筛网材质：不锈钢编织网（GB/T 5330-2003标准）或冲孔钢板（厚度≥1mm）。网丝直径需满足孔径公差要求。公路工程集料试验规程：2.1 试验筛:方孔筛,孔径根据集料规格选用。2.36mm 及以下孔径试验筛,应采用满足GB/T6003.1中规定的金属丝编织网试验筛,其框直径可选择200mm或300mm。4.75mm 及以上孔径试验筛,应采用满足GB/T6003.2中规定的金属穿孔板试验筛,其中4.75~37.5mm试验饰,其筛框直径为300mm,而53mm 及以上孔径试验筛,筛框直径应不小于 300mm

3. 筛孔精度与公差

孔径允许偏差：

筛孔尺寸（mm）允许偏差（±mm）

2.36～4.75   0.05、5.0～16.0   0.10、16.0～90.0   0.20

筛孔形状：严格方形，边缘无毛刺，孔壁垂直度误差≤0.1mm/m。

4. 制造工艺要求

筛网固定：编织筛网需紧绷无松弛，采用环形压紧或焊接工艺。冲孔筛板需平整，无变形、裂纹。筛框连接：多层套筛需配有卡扣或螺纹接口，确保叠加稳固。筛框边缘光滑，无锐角（防止划伤）。

5. 性能要求

耐久性：筛网在额定负荷下（如5kg石子）振动10万次无破损、变形。清洁性：筛孔不易堵塞，易清理（可选用防堵设计如锥形孔）。

6. 标志与认证

标识内容：筛孔尺寸（如“4.75mm”）、标准编号（GB/T 14685）、厂家标志。

符合标准：GB/T 6003.1-2012《试验筛 技术要求和检验》。ISO 3310-1（国际标准等效）。

	3
	电子天平
	15kg/0.1g
	量程：0～15kg

可读性（分度值）：0.1g

	4
	静水天平
	5000g/0.1g
	1. 核心参数

量程：0～5000g，可读性：0.1g

2.吊篮装置：材质：钛合金/不锈钢（耐腐蚀，重量轻）

3.悬挂方式：顶部挂钩或底部磁悬浮（减少振动干扰）

4.标配附件：

密度测定套件（吊篮、水箱、温度计）

	5
	容量瓶
	500mL
	 基本参数

标称容量：500mL（20℃条件下校准）

容量允差：±0.25mL（符合A级精度，B级为±0.50mL）

	6
	容积升
	（1/5/10/20/30）L
	1L：内径108mm，净高109mm，简壁厚2mm，材质：铁

5L：内径185mm，净高186mm，简壁厚3mm，材质：铁

10L：内径208mm，净高294mm，简壁厚3mm，材质：铁

20L：内径294mm，净高294mm，简壁厚3mm，材质：铁

30L：内径360mm，净高294mm，简壁厚4mm，材质：铁

容量允差：1L为±10mL，5L为±50mL，10L为±100mL，20L为±200mL，30L为±300mL

	7
	针状规准仪
	1mm
	1. 基本参数

适用标准：JTS/T 236-2019（水运工程粗骨料针状颗粒含量测定）

测量范围：

针状颗粒：长度 ≥ 平均粒径的 2.4倍（或按标准调整）；材质：不锈钢（304或更高等级），厚度 ≥ 5mm

2. 结构与材质要求

规准板：采用激光切割工艺，孔边无毛刺，尺寸误差 ≤ ±0.1mm，表面防锈处理（如镀铬或钝化），底座稳固，材质为 铸铁或钢制，重量 ≥ 5kg（防振动）

3. 标识与认证

铭牌内容：设备名称、型号、生产厂家、出厂编号

符合标准：

GB/T 14685-2022（建设用碎石）、ASTM D4791（国际等效标准，可选）

	8
	片状规准仪
	1mm
	1. 适用范围

符合标准：JTS/T 236-2019（水运工程粗骨料片状颗粒含量测定）

用途：测定粗骨料（碎石、卵石）中片状颗粒的含量（厚度 ≤ 平均粒径的0.4倍）。 2. 结构与设计要求

规准板：采用激光精密切割，确保边缘无毛刺，表面光洁度Ra≤1.6μm。

3. 材质与耐久性

不锈钢304（或更高等级），耐腐蚀、耐磨。

表面处理：镀硬铬或喷砂防锈（适用于潮湿环境）。

使用寿命：正常使用≥5年（无变形、锈蚀）。

6. 标识与认证铭牌标识：设备名称、型号、生产厂家、出厂编号。

符合标准：

GB/T 14685-2022（建设用碎石）。ASTM D4791（国际标准，可选）。

	9
	低温溢流水箱
	/
	1. 主要技术参数

温度范围：10℃～30℃，温度稳定性 ：±0.1℃（恒温状态）；容量：50L

制冷方式：压缩机制冷（环保冷媒R404A/R134a）

加热方式：不锈钢电加热管（PID控温）

循环流量：≥10L/min（可调）内置不锈钢水泵（流量≥10L/min），确保水温均匀。

溢流方式：可调式溢流口，确保水位恒定

材质：内胆304不锈钢，外壳冷轧钢板喷塑

电源：AC 220V±10%，50Hz（或定制380V）

功率：加热：2kW，制冷：1.5kW

保护功能：超温报警、缺水保护、过载保护、漏电保护

2. 结构与功能要求

水箱结构：内胆采用304不锈钢（厚度≥1.5mm），耐腐蚀、易清洁。外壳采用冷轧钢板喷塑，防锈美观。双层保温设计（聚氨酯发泡），减少热量散失。

温控系统：PID智能控制，液晶触摸屏显示，可编程多段温度控制。高精度PT100温度传感器，实时监测水温。

循环系统：内置不锈钢离心泵，流量可调（5～15L/min）。配备溢流装置，确保水位恒定，避免实验误差。

3. 安全与保护功能

超温保护：双重温控器，防止加热失控。

缺水报警：水位低于安全线自动断电并报警。

漏电保护：符合GB4706.1标准，确保用电安全。

过载保护：压缩机、水泵过载自动停机。

4. 环境适应性

工作环境温度：5℃～40℃（制冷模式下环境湿度≤80%）。

存储温度：-20℃～60℃（断电状态）。

5. 配件与可选功能

标准配件：电源线、使用说明书、保修卡、排水管。

可选功能：RS485通讯接口（连接电脑或PLC）。外接循环接口（适配外部设备冷却）。低温扩展（-20℃版本，需定制）。

6. 质量认证与标准

符合标准：

GB/T 5170-2017（电工电子产品环境试验设备检测方法）。CE认证、RoHS环保要求。

	10
	水泥标准筛
	0.9mm
	1. 基本参数

筛孔尺寸：0.9mm（方孔）；筛框尺寸：直径：300mm；筛网材质：不锈钢丝编织网（符合GB/T 6005-2008）；丝径：0.2mm～0.3mm（确保筛孔精度）；筛框材质：304不锈钢或优质ABS塑料（耐腐蚀）

2. 筛孔精度要求

项目技术要求，筛孔尺寸偏差   ±0.02mm，孔距均匀性：任意5孔偏差≤0.03mm，筛网平整度   ≤0.1mm/m²（无凹凸变形）

3. 制造工艺

筛网工艺：精密编织，无断丝、跳丝，边缘包边处理（防脱线），筛网与筛框采用激光焊接或胶粘固定（无松动）；筛框要求：边缘光滑无毛刺，与筛网紧密贴合，金属筛框

4. 性能要求

耐久性：在额定负荷（500g水泥样品）下振动10万次，筛孔无变形、破损；清洁性：筛网易清理，可通过超声波清洗（不损伤筛孔）

5. 符合标准

国家标准：GB/T 6003.1-2012《试验筛 技术要求和检验》、GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法（筛析法）》、国际标准：ISO 3310-1（等效）

6. 标识与包装

筛框标识：清晰标注“0.9mm”、标准编号（GB/T 6003.1）、生产厂家

	11
	电子天平
	2000g/0.01g
	1. 基本参数

量程：0～2000g

可读性（分度值）：0.01g

	12
	电子天平
	5000g/0.1g
	1. 基本参数

量程：0～5000g

可读性（分度值）：0.1g

准确度等级：Ⅱ级（符合OIML R76 Class II或JJG 1036-2022）

	13
	电子秒表
	数字
	1. 基本参数

显示方式：LCD数字显示（≥6位，含小时、分钟、秒、毫秒）；计时范围：0:00:00.00～23:59:59.99（可循环计时）；分辨率：0.01秒（毫秒级）；精度：±0.01秒/天（23℃±5℃环境下）；电池类型：CR2032纽扣电池（续航≥1年）

2. 功能要求

计时功能：开始/暂停/继续/复位（单键操作），分段计时（Lap/Split）、多组数据存储（≥20组）

附加功能：倒计时功能（可设定1秒～99小时59分59秒），闹钟提醒（蜂鸣器音量≥70dB），12/24小时制切换

操作界面：防水硅胶按键（寿命≥10万次按压），背光显示（≥10秒自动关闭）

3. 结构与防护

外壳材质：ABS工程塑料（防摔抗震）；防护等级：IP65（防尘防水，可短时浸水）；屏幕尺寸：≥30mm×20mm（高对比度，可视角度≥120°）；挂绳/支架：标配腕带或磁吸底座（便于固定）

4. 环境适应性

工作温度：-10℃～50℃；存储温度：-20℃～60℃；抗冲击：1米跌落无损坏

5. 安全与认证

合规标准：

QB/T 1901.2-2006《电子计时仪器通用技术条件》；CE、RoHS认证；电磁兼容：通过EN 55022 Class B测试

6. 包装与配件

标准配置：秒表主机、电池（预装）、使用说明书

	14
	雷氏夹测定仪
	/
	1. 主要技术参数

测量范围：雷氏夹膨胀值：0～50mm（分辨率0.5mm）；标尺精度：±0.5mm（符合JJG（建材）102-1999检定规程）；砝码重量：300g（用于加压测试，公差±1g）；电源要求：AC 220V±10%，50Hz（功率≤100W）；环境条件：温度20℃±2℃，湿度≥50%RH（实验室标准环境）；悬丝直径：＜0.4mm；弹性标尺和膨胀标尺：测量范围≥±25mm，分度值：0.5mm；标尺刻度相对误差：不超过±2%

膨胀标尺圆弧半径：（177～179）mm；弹性标尺圆弧半径：（147～149）mm；砝码质量：（300±0.1）g；模座圆弧半径：（20～22）mm

2. 结构与材质要求

主体框架：采用高强度铝合金或不锈钢材质，表面防锈处理（喷塑或阳极氧化）。底座带水平调节脚，确保设备稳定性。

测量组件：

标尺：不锈钢材质，刻度清晰（最小分度值0.5mm），可垂直自由滑动。；雷氏夹固定装置：可调节夹具，适配标准雷氏夹（φ12.7mm±0.1mm）。

砝码系统：300g标准砝码，中心孔与雷氏夹针尖对中误差≤0.2mm。

3. 功能要求

膨胀值测量：直接读取雷氏夹两针尖间距变化值（初始值≤10.0mm，煮沸后膨胀值≤5.0mm）；加压测试：施加300g砝码后，针尖间距变化≤1.0mm（验证雷氏夹弹性）。；操作便捷性：标尺带阻尼装置，防止读数时晃动。

4. 性能要求

重复性误差：同一雷氏夹多次测量偏差≤0.5mm。；耐久性：连续工作8小时无故障，砝码加载机构寿命≥10万次。

5. 安全与认证

电气安全：符合GB 4793.1-2007（实验室电气设备安全标准）。；计量认证：通过JJG（建材）102-1999检定规程。

6. 配件与包装

标准配置：

主机、300g砝码、雷氏夹（1套）、水平仪、使用说明书。

	15
	数显游标卡尺
	（0～200）mm
	1. 基本参数

测量范围：0～200mm

分辨率：0.01mm

	16
	负压筛析仪
	/
	1. 主要技术参数

筛析时间控制范围：1～9999秒（可调）；负压可调范围：-4000Pa～-6000Pa（精度±100Pa）；电源电压：AC 220V±10%，50Hz

功率：≤800W；适用样品量：≤25g（水泥标准样）；整机重量：≤25kg；时间控制误差：180s内±1.0s；转速：（30±2）r/min；喷气嘴上口平面与试验筛网间距：2mm～8mm

2. 结构与材质要求

主机箱体：采用冷轧钢板静电喷涂，防锈耐腐蚀。内置旋风收尘装置，减少粉尘污染；筛析系统：筛座：铝合金材质，带橡胶密封圈，确保负压稳定；喷气嘴：可调节气流角度，使样品均匀分散。

3.负压系统：

真空泵：无油式，噪音≤65dB，连续工作寿命≥5000小时；负压调节阀：精密旋钮控制，实时数显压力值。

控制系统：

微电脑计时器：精度±1秒，具备倒计时报警功能；触摸按键面板：防水防尘设计。

4. 功能要求

自动筛析：设定时间后自动停机，蜂鸣提醒；负压校准：可连接标准压力表进行校准（需预留接口）；筛网固定：采用气动压紧装置，确保筛网平整无泄漏；数据记录（可选配）：存储最近10组筛析结果，支持USB导出。

5. 性能要求

筛析效率：25g水泥样品（0.045mm筛）筛析时间≤120秒；负压稳定性：工作状态下波动≤±100Pa；重复性误差：同一样品3次筛余量偏差≤0.5%。

6. 安全与认证

电气安全：符合GB 4793.1-2007（实验室设备安全标准）；环保要求：通过CE认证，RoHS合规（无有害物质）；计量认证：可提供第三方校准证书。

7.配件与包装：主机、收尘袋、电源线、使用说明书。

	17
	水泥标准负压筛
	0.045mm
	1.基本参数

筛孔尺寸：0.045mm（方孔）；筛框内径尺寸：150mm±1mm；筛网材质：不锈钢丝编织网（符合GB/T 6005-2008）；丝径：0.05mm±0.005mm；筛框材质：304不锈钢（耐腐蚀）

2.筛网精度要求

筛孔尺寸最大偏差：22μm；筛孔尺寸平均偏差：±3.1μm；孔距均匀性：任意5孔偏差≤0.003mm；有效筛分面积：≥75%；筛网平整度：≤0.05mm/m²

3.结构与工艺要求

筛网固定工艺：激光焊接固定，无毛刺、无松动，边缘采用包边处理，防止脱丝；筛框密封性：与负压筛析仪连接处配有橡胶密封圈，在-5000Pa负压下无漏气

4.性能要求

筛分效率：25g标准水泥样品筛分时间≤120秒（配合FSY-150A型筛析仪）；耐久性：连续使用200次后，筛孔变形量≤0.001mm；清洁性：可通过超声波清洗（频率40kHz，功率≤50W）

5.符合标准

GB/T 1345-2005《水泥细度检验方法》；GB/T 6003.1-2012《试验筛 技术要求和检验》；ISO 3310-1（国际标准等效）

6.标识与包装

筛框标识：永久性刻印"0.045mm"、标准编号、生产批号

7.质量保证

使用寿命：正常使用≥500次筛分；质保期：12个月（非人为损坏）

	18
	李氏比重瓶
	250mL
	1.材质与外观

材质：采用优质硼硅酸盐玻璃（如GG-17或同类材质），耐高温、耐腐蚀、热稳定性好；外观：瓶体透明无气泡、无条纹，刻度线清晰，瓶口磨砂处理，确保密封性；形状：瓶身为细颈梨形，下部为球形膨大部分，上部为长颈带刻度。

2.规格参数

容量：标称容量250mL，有效测量范围通常为0~250mL（刻度线需校准）；分度值：瓶颈（0～1）mL 与（18～24）mL 部分刻线以 0.1mL/刻度线表示；示值相对误差：≤5%；颈部尺寸：细颈内径约5~6mm，确保液面读数精确；瓶口：标准磨口（如Φ24/29），可与配套磨口塞或毛细管塞紧密配合。

3.刻度标定

刻度范围：通常为0mL（最低刻度线）至250mL（最高刻度线），部分型号可能包含负刻度（如-1mL至24mL，用于初始液面调整）。

刻度位置：20℃下标定，需标注校准温度（如“20℃”）。

4.温度要求

使用温度：建议在20±0.5℃的恒温环境下操作（避免温度波动影响液体密度）；热膨胀系数：玻璃材质的热膨胀系数需满足精度要求（如α≤3.3×10⁻⁶/℃）。

5.密封性

磨口塞：配套的玻璃磨口塞或毛细管塞需与瓶口严密配合，无泄漏；毛细管设计（如适用）：塞中心带毛细管，便于排出多余液体，减少读数误差。

6.精度与校准

密度测定误差：≤0.01 g/cm³（依据标准方法操作时）。

7.其他要求

标识：瓶体应标注厂家标志、容量、标准温度（如“250mL 20℃”）；耐化学性：能耐受煤油、无水乙醇等常用测定液体。

	19
	箱式电阻炉
	/
	1.基本参数

额定功率：4kW（可定制）；额定电压：AC 220V/380V（±10%）；额定温度：1300℃；长期工作温度：≤1200℃；炉膛尺寸（L×W×H）：200×120×80mm（或定制）；加热元件：硅碳棒（SiC）或硅钼棒（MoSi₂）；控温方式：PID智能调节（可编程控温）；控温精度：±1℃（恒温状态）；升温速率：5~20℃/min（可调）；炉门结构：侧开式/升降式，双层隔热；炉壳温度：≤50℃（室温25℃时）；炉温偏差：±10℃；炉温均匀性：（300～750）℃：±10℃；（750～1200）℃：±15℃；炉温稳定度：±10℃；炉内最大温差：±10℃

2.结构与材料

炉壳：优质冷轧钢板，表面静电喷涂，耐高温防腐蚀；炉膛：高纯氧化铝纤维或轻质耐火砖，保温性能好。内层为刚玉（Al₂O₃）或碳化硅（SiC）材质，耐高温、抗化学腐蚀。加热元件：硅碳棒（SiC）或硅钼棒（MoSi₂），均匀分布，确保炉温均匀性。可更换设计，便于维护；炉门：双层结构，内置耐高温密封材料（如陶瓷纤维）。

3.温度控制系统

控制器：采用PID智能温控仪（如日本岛电、厦门宇电等品牌）；可存储多组程序（如30段可编程曲线）。具备超温报警、断偶保护、漏电保护等功能；热电偶：S型（铂铑10-铂）或B型（铂铑30-铂铑6），耐1300℃高温。双热电偶设计（控温+超温保护）；显示方式：LED或LCD数字显示，实时监测温度、时间、程序段。

4.安全与保护功能

超温保护：独立温控仪+机械式限温器，双重保护；断电记忆：恢复供电后自动继续运行程序；漏电保护：符合GB 5959.1-2019《电热设备安全要求》；过流保护：防止加热元件过载损坏。

5.环境与安装要求

工作环境：温度：5~40℃；湿度：≤80% RH（无凝露）；避免腐蚀性气体、粉尘、震动。

安装方式：水平放置，通风良好，炉体四周预留≥50cm散热空间。电源线需符合负载要求（建议4~6mm²铜芯线）。

6.符合标准

GB/T 10067.1-2019《电热设备基本技术条件》、GB 5959.1-2019《电热设备的安全要求》、JB/T 8195.3-2018《间接电阻炉技术条件》

	20
	混凝土振动台
	/
	1.基本参数

台面尺寸：600mm × 800mm；振动频率：50Hz（3000次/分钟）；振幅：0.5±0.1mm（空载）；负载能力：≥50kg（含试模及混凝土）；激振力：≥5kN（可调）；振动时间：0~99s 可调（数显控制）；电源：AC 380V ±10%，50Hz；功率：≤1.5kW；噪声：≤75dB（A）；启动时间和余振时间：空载启动时间≤2s，停机后余振时间≤5s；振动频率：（50±2）Hz

振幅：空载台面中心点垂直振幅：（0.5±0.02）mm，振幅不均匀度≤20%，满载与空载台面中心点垂直振幅之比≥0.7，振动台侧向水平振幅≤0.1mm。

2.结构与材料

台面：优质铸铁或钢板，表面镀硬铬或喷塑，防锈耐磨。平整度≤0.1mm/m，确保振动均匀；振动机构：电磁振动电机（或偏心轮+电机驱动），振动稳定。减震弹簧+橡胶垫组合，减少传递至基础的振动；磁吸固定系统：电磁铁吸盘（断电自锁保护），吸力≥200N/cm²，确保试模不偏移；可适配标准混凝土试模（100mm³、150mm³等）。

	21
	混凝土坍落度仪
	300mm
	1.基本规格

坍落筒尺寸：顶部内径：100±1mm；底部内径：200±1mm；高度：300±1mm；材质：1.5mm厚优质不锈钢（304或316）或镀锌钢；板坍落度范围：0~300mm（可测超塑性混凝土坍落度>200mm）；配套工具：坍落度标尺（0~300mm刻度）、捣棒（Φ16×600mm）；测量标尺：零位（300.0±0.5）mm；示值误差：±0.3mm；对底板上表面的垂直度误差（0～300）mm 范围≤0.2mm；平尺：平尺底面与底板上平面的平行度误差≤0.5mm；筒壁壁厚：冲压≥1.5mm，铸造≥4m；内壁表面粗糙度：≤Ra3.2μm；顶面和底面平面度误差：≤0.25mm；顶面和底面平行度误差：≤0.25mm；顶面和底面中心与锥体轴线同轴度误差：≤0.6mm；底板：上表面粗糙度≤Ra6.3μm；上表面平面度≤0.5mm；捣棒：直径（16.0±0.2）mm，长度（600±5）mm

2.结构要求

坍落筒整体无缝焊接或精密冲压成型，内壁光滑无毛刺。上下端面平行，与筒体垂直度偏差≤0.5mm。筒壁标注“TOP”标识，防止倒置使用；底板（坍落度板）尺寸与材质：500×500mm，厚度≥3mm，平整度≤0.1mm/m，不锈钢或硬质塑料，表面防滑处理；捣棒直径：16±0.5mm，长度：600±5mm，端部半球形（半径8mm），材质为硬质不锈钢。标尺刻度范围0~300mm，分度值1mm，误差≤±0.5mm；材质为不锈钢或工程塑料，防锈防变形。

3.性能要求

尺寸精度：坍落筒高度、直径误差≤±1mm；耐磨性：筒体内壁经1000次试验后无明显磨损；稳定性：底板放置水平（水平仪检测偏差≤1°），坍落筒垂直放置时无倾斜。

4.试验方法符合性

符合 GB/T 50080-2016、ASTM C143/C143M、ISO 4103 等标准。适用于骨料粒径≤40mm的普通混凝土、泵送混凝土、自密实混凝土等。

	22
	电子天平
	100kg/5g
	1.基本参数

项目：技术参数；型号：工业级电子天平（100kg/5g）；最大量程：100kg；分度值（d）：5g；检定分度值（e）：10g（e=2d）；准确度等级：Ⅲ级（中精度）；重复性误差：≤±10g（满量程）；线性误差：≤±15g（满量程）；响应时间：≤3秒；校准方式：外部砝码校准（可选内置电机自动校准）；工作温度：0~40℃；电源：AC 220V±10%，50Hz（可选电池供电）

2.结构与材料

称重传感器高精度应变式传感器，防护等级≥IP65（防尘防水）；过载保护：150%FS（超载自动报警并切断受力）；秤盘材质：不锈钢（304或316），尺寸≥400×500mm（可定制）；表面防滑处理，耐腐蚀、耐冲击；外壳金属框架+ABS塑料面板，抗电磁干扰（EMC符合GB/T 17626）；底部可调支脚，适应不平地面。

3.功能要求

显示：高清LCD屏，显示重量（kg/g切换）、单位、状态指示；接口：RS232/USB/蓝牙（可选），支持连接电脑或打印机；功能：去皮（Tare）、清零（Zero）、计数、百分比称重；动态称重（适用于流水线物料检测）；保护功能：低电量报警、超载报警、水平气泡指示。

4.环境适应性

湿度范围：≤85% RH（无冷凝）；抗振动：在工业环境下稳定工作（符合GB/T 2423.10）；防风罩（可选）：适用于实验室高精度称重。

5.计量性能

检定依据：JJG 1036-2022《电子天平检定规程》。

允差范围：载荷（kg），允许误差（g）：0~20 ±10、20~50 ±15、50~100 ±20

	23
	数显混凝土贯入阻力仪
	/
	1.基本参数

最大贯入力：1000N；测力精度：±1% FS（满量程）；贯入深度测量范围：0~50mm；贯入深度分辨率：0.01mm；贯入针规格：针长为100mm，承压面积为100mm²、50mm²和20mm²三种测针，在距贯入端25mm处刻有一圈标记；砂浆试样筒：上口径为160mm，下口径为150mm，净高为150mm；显示方式：高清LCD数显（实时显示力值、贯入深度）；数据存储：≥100组测试数据；电源：充电锂电池（续航≥8小时）或AC 220V适配器；工作温度：0~40℃；贯入测针几何尺寸：测头直径（5.05±0.01）mm，（7.98±0.02）mm、（11.28±0.02）mm，工作长度 100mm，距贯入端面25mm 处有环形标记；试样筒几何尺寸：上口直径（160～160.6）mm，下口直径（150～150.6）mm，内腔高度（150±0.3）mm；测力系统量程和分度值：最大量程≥1000N，指针式最小分度值5N；数显式分辨力0.1N；测力系统示值误差：±10N；测力系统示值重复性误差：≤5N；测力系统回零误差：绝对值指针式≤10N，数显式≤2N；加荷装置：电动（10±2）s 内贯入砂浆（25±2）mm；手动贯入深度≥25mm

2.结构与材料

主机高精度压力传感器，量程1000N，防护等级IP54（防尘防溅水）。铝合金框架，重量≤5kg，便携式设计；贯入针材质：硬化不锈钢（HRC≥50），表面抛光，耐磨防锈；砂浆试样筒材质：刚性不透水的金属圆筒，并配有盖子；测深机构数字位移传感器，分辨率0.01mm，误差≤±0.05mm；导向装置：确保贯入针垂直运动，无偏摆；底座与试模适配器可固定标准混凝土试模（150mm立方体或圆柱体）；水平调节脚，保证测试时底座稳定。

3.功能要求

自动计算：根据贯入力与深度，自动判定初凝（3.5MPa）、终凝（28MPa）时间；峰值保持：记录最大贯入力值，避免人工读数误差；单位切换：N/kN/MPa单位可选；数据输出：USB或蓝牙传输，配套软件生成凝结时间曲线（可选）。

4.性能要求

重复性误差：同一试件3次贯入，力值偏差≤±2%；温度补偿：传感器自动补偿环境温度变化（0~40℃范围内）；校准功能：支持标准砝码校准（如500N、1000N点校准）。

5.符合标准

GB/T 50080-2016 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、ASTM C403/C403M 《混凝土凝结时间测定方法》、JG/T 248-2009 《混凝土贯入阻力仪》

	24
	钢直尺
	300mm
	1.基本参数

材质：不锈钢（如4Cr13）或碳钢镀铬；硬度：HRC 50~55（不锈钢）；厚度：0.8~1.2mm；宽度：25~30mm；刻度范围：0~300mm；分度值：1mm；半毫米刻度：0~50mm区间内需标注半毫米线；允许误差：±0.10mm（0~100mm段）、±0.15mm（100~300mm段）；弹性：普通钢直尺弯曲成半径为250 mm的圆弧，放开后，不应产生塑性变形；侧边厚度：棉纤维钢尺（0.2～0.3）mm；端边与侧边相交处圆弧半径：棉纤维钢尺新制造≤0.1mm，使用中≤0.2mm；线纹宽度与宽度差：（300～2000）mm规格线纹宽度(0.15～0.25)mm，线纹宽度差0.05mm

2.结构与工艺要求

刻度线激光刻蚀或精密蚀刻工艺，线条清晰、永久耐磨。刻度线宽度≤0.15mm，边缘无毛刺；数字标注：每10mm标注数字（如“10”“20”），字高≥2.5mm；边缘与端面测量边直线度≤0.05mm，倒角处理（R≤0.2mm），防止划伤。端面（零位）与测量边垂直度≤0.1mm；表面处理不锈钢材质需抛光防锈，碳钢材质需镀铬（厚度≥8μm）；亚光或亮面处理，避免反光影响读数。

3.性能要求

耐磨性：经1000次摩擦测试后，刻度线清晰可见；耐腐蚀性：盐雾试验（24h）后无锈蚀（不锈钢材质）；抗弯曲性：施加10N力时，变形量≤0.5mm（卸载后恢复原状）。

4.符合标准

GB/T 9056-2020 《钢直尺》、JJG 1-2023 《钢直尺检定规程》、ISO 5466 《钢直尺国际标准》（可选）

	25
	微机控制电液伺服万能试验机
	/
	基本参数

1.最大试验力(kN)：1000；2.试验力测量范围(kN)：20-1000；3.试验力示值准确度：≤±1%；4.试验力分辨率：1/300000FS；5.位移测量范围：1%-100%FS；6.位移分辨率：1/300000FS；7.位移示值准确度：≤±1%；8.变形测量范围：1%-100%FS；9.变形分辨率：1/300000FS；10.变形示值准确度：≤±1%；11.试验力等速率控制范围：0.1%～4%FS/s；；12.位移等速率控制范围：0.5～50mm/min；；13.应变等速率控制范围：0.00007-0.0025/s；；14.速度控制精度：≤±5%设定值；15.上下压盘间最大距离(mm)：600；16.拉伸钳口间最大距离(mm):700；17.扁试样夹持厚度(mm):0-40；18.圆试样夹持直径(mm):Φ14-Φ26、Φ26-Φ45；19.两侧支柱间距(mm):455；20.整机电压:AC380V ±10%；21.电机功率(kW):2.3+0.4；22.试验机主机外形尺寸(mm):900×700×2300；23.油源控制柜尺寸(mm):600×700×1470；24.主机重量(kg):2600

试验机是四立柱、两丝杠框架结构，主油缸下置，主体结构由底座、油缸、活塞、轮辐式负荷传感器、升降电机、平台、丝杠、光杠、上下横梁等零部件组成。底座上安装有丝杠驱动和传动机构，通过丝杠转动带动下横梁上下移动来调整试验空间。下横梁中装有盘簧缓冲装置，可有效消除丝杠与螺母间的传动间隙，并在试样拉断时起到良好的缓冲作用。

主机配置

1.主机万能机主机，带电动升降、带液压钳口1台；2.控制器EHC-3100电液伺服万能试验机测控系统1套；3.伺服油源交流伺服泵站、伺服及换向阀组1套；4.负荷传感器1000kN 1只；5.位移传感器1000mm拉线式位移传感器 1只；6.变形传感器ZES-100电子引伸计 1只；7.拉伸附具标配3付钳口（1平2圆） 3副；8.压缩压盘球面压板 1副；9.弯曲夹具金属弯曲夹具 1副；10.计算机工业触摸屏电脑 1台、测控软件TestMaster3电液伺服万能试验机测控软件 1套

	26
	微机控制电液伺服压力试验机
	/
	术参数：

1.最大负荷（kN）：2000；2.试验力示值相对误差：±0.5％；3.试验力测量范围(kN)：1％-100％FS ；4.试验力分辨力  1/300000FS；5.试验力加载速率范围：0.02%-5%FS/s；6.主油缸活塞行程(mm)：200；7.主油缸活塞上升速度(mm/min)：0～200；8.设备结构：门式框架、双向油缸；9.上下压板距离调节方式：活塞升降和垫板；10.立柱间距离（mm） 390；11.上下压板最大距离（mm）320；12.压板尺寸（mm）：280*260；13.整机外形尺寸（mm）980*440*1350；14.总功率（kW）：1.515.电压（V）：380V±10%（50Hz）；16.重量（kg）：1150；17.设备噪音：<50dB

详细配置:

1.整体铸造式框架（不带升降丝杆） 1台；2.200T/200mm行程双向油缸1个；3.2000kN轮辐传感器1件；4.自校正球面支座1套；5.UTC-9000伺服控制器1套；6.亚克力玻璃防护罩1套；7.意大利ELT进口控制阀组 1套；8.伺服电机、双出接口伺服油泵  1套；9.工业触摸计算机 1台：微机伺服试验机专用试验软件(中文版)一套（需提供与试验机出厂单位一致的试验机测控软件著作权登记证书和第三方软件测评报告）

	27
	钢筋弯曲试验机
	/
	主机结构：

本机主要由传动部分、机架、工作台、螺旋调整装置组成。

传动部分将制动电机的动力经双级摆线针轮减速机传至工作盘。机架是由方

钢和钢板焊接而成并带有侧门的箱体，它支撑着试验机各组成部件。工作台即机器的上平板，其上装有螺旋调整装置，另外还装有防护罩等。

技术指标

弯曲钢筋直径范围：¢6-¢40mm

钢筋正向弯曲角度：0º-180º内任意设定

钢筋反向弯曲角度：0º-180º内任意设定

工作盘转速：≤40r/s；辊心距离：165mm；工作盘直径：¢580mm；电动机功率：1.5KW；随机配标准弯心套：2套；机器外形尺寸（长*宽*高）：1050*740*1170（mm）；机器重量：约620Kg

	28
	电子天平
	30kg/1g
	基本参数

项目：技术参数

型号：工业级电子天平（30kg/1g）

最大量程：30kg

分度值（d）：1g

检定分度值（e）：2g（e=2d）

准确度等级：Ⅲ级（中精度）

	29
	钢直尺
	1000mm
	基本参数

材质：不锈钢（304或4Cr13）

硬度：HRC 50-55

厚度：1.2-1.5mm

宽度：30-35mm

刻度范围：0-1000mm

分度值：1mm

	30
	数显游标卡尺
	（0～300）mm
	1.基本参数

测量范围：0～300mm

分辨率：0.01mm

精度等级：±0.03mm（符合GB/T 21389-2008）

	31
	卷尺
	10m
	规格：10m*25mm

技术要求：II级精度，水平挺直度2.8m

	32
	轻型动力触探仪
	10kg
	1.基本参数

锤重：10kg±0.1kg

落距：500mm±5mm

探杆直径：Φ25mm（可接杆）

贯入深度：0~30m（根据土层调整）

适用标准：JTS/T 236-2019《水运工程地基基础试验检测技术规程》；探头高度（mm）：60±5；探头锥角（°）：60±1；探头直径（mm）：40±2

2.结构与材料

锤击系统

锤体：铸铁或钢制，表面防锈处理（镀锌或喷塑）；导向杆：无缝钢管，垂直度偏差≤1°；落锤控制：自动脱钩装置，确保落距一致。

探杆与探头

探杆：高强度合金钢（40Cr），单根长度1m，螺纹连接；锥头：60°圆锥，直径Φ40mm，硬度≥HRC50；探头：12.6±0.1cm2截面积

3.功能要求

贯入阻力测量：记录每30cm的锤击数（N10）。

4.性能指标

项目指标：锤击能量 50J（10kg×0.5m），重复性误差 同一点3次测量，N10偏差≤±2击，探杆抗弯强度 ≥500N·m（静态负载）

5.符合标准

JTS/T 236-2019《水运工程地基基础试验检测技术规程》、ASTM D1586 标准贯入试验方法、JJG（建设）0001-2020 动力触探仪检定规程

	33
	重型触探仪
	63.5kg
	1.基本参数

锤重：63.5kg±0.5kg

落距：760mm±10mm

探杆直径：Φ42mm（高强度合金钢）

贯入深度：0~50m（可扩展）

适用标准 JTS/T 236-2019《水运工程地基基础试验检测技术规程》；探头高度（mm）：225±5；探头锥角（°）：60±1；探头直径（mm）：74±2

2.结构与材料

锤击系统

锤体：铸钢材质，表面防锈处理（热镀锌或喷塑）

探杆与探头

探杆：42CrMo合金钢，单根长度1.5m，梯形螺纹连接；锥头：60°圆锥，直径Φ74mm，硬度≥HRC55；探头：43.0±0.4cm2截面积

3.功能要求

贯入阻力测量：记录每10cm的锤击数（N63.5）

4.性能指标

项目指标要求锤击能量 474J（63.5kg×0.76m）；重复性误差 同一点3次测量，N63.5偏差≤±1击；探杆抗拉强度 ≥800MPa

5.符合标准

JTS/T 236-2019《水运工程地基基础试验检测技术规程》、ASTM D4633 标准贯入试验方法、JGJ 340-2015 建筑地基检测技术规范

	34
	电子天平
	2000g/0.01g
	1. 基本参数

量程：0～2000g

可读性（分度值）：0.01g

准确度等级：Ⅱ级（符合OIML R76 Class II或JJG 1036-2022）

	35
	石粉含量测定仪
	/
	1.基本参数

搅拌容量：1L（标准烧杯）；转速范围：转速可调，最大转速可调至（600±60）r/min；搅拌时间设定：1-30min（数字显示，精度±1s）；搅拌叶片：直径为（75±10）mm三片或四片式叶轮；升降行程：≥100mm（电动/手动调节）；电源：AC 220V±10%，50Hz；功率：≤150W；重量：≤15kg；转速：示值误差（600±60）r/min，（400±40）r/min；示值重复性≤10%；设定时间：示值误差≤±10%

2.结构与材料

主机结构

机架：铝合金框架，表面阳极氧化处理；升降机构：精密导轨+齿轮传动，垂直度偏差≤0.5°；搅拌驱动：无刷电机，扭矩≥0.5N·m；搅拌系统，叶片材质：304不锈钢，厚度≥1mm；旋转同心度：径向跳动≤0.1mm

控制面板显示：LCD屏（时间、转速实时显示）；操作：按键式/触摸屏（启停、调速、计时）

3.功能要求

恒速搅拌：转速波动≤±5r/min；自动停机：到达设定时间后自动停止并报警提示；安全保护：过载保护、紧急制动按钮；兼容性：适配标准1L烧杯（直径90±5mm）

4.性能指标

测试项目指标要求转速精度 ±2%设定值，时间控制误差 ±1s，搅拌均匀性 亚甲蓝溶液扩散变异系数≤3%，噪音 ≤60dB

5.符合标准

GB/T 14684-2022 建设用砂（亚甲蓝值测试）、JTG E42-2005 公路工程集料试验规程（T0349亚甲蓝试验）、ASTM C1777 细集料亚甲蓝值标准试验方法。

	36
	分析天平
	/
	基本参数要求

量程：200g

可读性（分度值）：0.1mg（万分之一天平）

重复性误差：≤±0.1mg

	37
	量筒
	100mL
	1.基本参数

容量：100mL

分度值：1mL（常用）或 0.5mL（高精度型）

误差范围：

符合ISO 4788或JJG 196-2006（中国检定规程）标准：A级：±0.6mL（100mL点）；B级：±1.0mL（100mL点）；量筒高度：约25~30cm（带底座）；分度线宽度：≤0.5mm

2.材质与工艺

玻璃材质：硼硅酸盐玻璃（耐高温、低膨胀系数，如GG-17或Pyrex）；耐温范围：-20℃~150℃（瞬时耐温差≤120℃）；刻度工艺：永久性白色或蓝色釉线刻度（激光刻蚀或高温烧结，不易磨损）；刻度线清晰、无断线，数字标注每10mL（如10、20…100）

3.结构设计

口部设计：倾倒口：鹰嘴状流口，防滴漏；边缘抛光，无毛刺；底座：圆形或六边形宽底，带防滑设计（确保稳定性）；材质为玻璃或耐腐蚀塑料

4.标识与认证

标称容量：清晰标注“100mL”；精度等级：A级或B级标识（如“A”或“DIN EN ISO 4788”）；生产商信息：品牌、型号、标准号（如ISO 4788）；校准标记：可标注“TC”（包含温度）或“Ex”（排除温度）

5.化学与物理性能

耐化学性：耐酸、碱（氢氟酸除外）、有机溶剂；透明度：无色透明，无气泡、条纹或明显瑕疵；机械强度：通过退火处理，抗轻微冲击

6.使用环境要求

温度校准：标准校准温度20℃（标注“To deliver”需考虑液体残留），避免骤冷骤热：防止玻璃破裂

7.合规性标准

国际标准：ISO 4788、ASTM E288；国内标准：JJG 196-2006（中国计量检定规程）；安全认证：CE（欧盟）、RoHS（无有害物质）

	38
	量筒
	250mL
	1.基本参数

标称容量：250mL

分度值：

标准型：2mL（刻度间隔）；高精度型：1mL（需明确标注）；容量允差（符合ISO 4788或JJG 196-2006）：A级精度：±1.0mL（在250mL点）；B级精度：±1.6mL（在250mL点）；总高度：约30~35cm（带底座）；分度线宽度：≤0.5mm

2.材质与制造工艺

玻璃材质：高硼硅玻璃（如GG-17或Pyrex），特性：热膨胀系数低（约3.3×10⁻⁶/℃），耐高温（-30℃~400℃）；化学稳定性强，耐酸、碱（氢氟酸除外）和有机溶剂；刻度工艺：白色或蓝色永久釉线刻度（高温烧结或激光刻蚀），清晰无断线；数字标注间隔：每20mL或50mL（如“50、100、150...250”）；边缘处理：上口部为鹰嘴状倒液口，光滑无毛刺；底部边缘抛光，防割手设计

3.结构设计

圆形或六边形加重底座，材质为玻璃或耐化学腐蚀塑料；防滑设计（如磨砂底面或硅胶垫圈）

4.性能要求

化学耐受性：可长期接触pH 1~14的溶液（氢氟酸、热浓磷酸除外）；热稳定性：瞬时温差耐受≥120℃（如从冷藏室直接注入沸水需谨慎）；机械强度：通过退火处理，减少内部应力，抗轻微冲击

5.标识与认证

必要标识：标称容量“250mL”，精度等级（如“A级”或“DIN EN ISO 4788”），生产商商标/批次号，温度校准标记（“TC”为包含温度，“Ex”为排除温度）

合规标准：

国际：ISO 4788、ASTM E1272；国内：JJG 196-2006（A级/B级依据此标准）；安全认证：CE（欧盟）、RoHS（无铅镉等有害物质）

	39
	量筒
	500mL
	1.基本参数

标称容量：500mL；分度值：5mL（常规），容量误差（符合ISO 4788或JJG 196-2006标准）：；A级精度：±2.5mL（500mL点）；B级精度：±5.0mL（500mL点）；总高度：约35~40cm（含底座）；分度线宽度：≤0.5mm

2.材质与制造

玻璃材质：高硼硅玻璃（GG-17或Pyrex级）；特性：耐高温（-30℃~400℃）、低热膨胀、抗化学腐蚀；刻度工艺：永久性白色/蓝色釉线刻度（激光刻蚀或高温烧结），刻度线清晰无断线，每50mL标注数字（如50、100…500）；底座材质：强化玻璃或耐腐蚀塑料，带防滑设计

3.结构设计

倾倒口：鹰嘴状流口，光滑无毛刺，防滴漏；可选磨砂口（配合玻璃塞使用）；筒身：圆柱形，壁厚均匀（≥1.8mm）；透明无扭曲，便于垂直读数；稳定性：宽底六边形或圆形底座，防倾倒

4.性能要求

化学耐受性：耐酸、碱（氢氟酸除外）、有机溶剂；机械强度：通过退火处理，抗轻微冲击；校准温度：20℃（标注“TC”表示包含温度补偿）

5.标识与认证

清晰标注：容量“500mL”、精度等级（A/B级）、生产商标识、标准号（如ISO 4788或JJG 196-2006）；认证：CE（欧盟）、RoHS（无有害物质）

6.合规标准

国际标准：ISO 4788、ASTM E1272；国内标准：JJG 196-2006（计量检定规程）

	40
	量筒
	1L
	1.基本参数

容量：1000mL（1L）；分度值：10mL（常规）或 5mL（高精度型）；误差范围（符合ISO 4788或JJG 196-2006标准）：；A级精度：±5.0mL（在1000mL标称点）；B级精度：±10.0mL（在1000mL标称点）；总高度：约35~45cm（带底座）；直径：约6~8cm（底部直径）；分度线宽度：≤0.5mm

2.材质与工艺

玻璃材质：高硼硅酸盐玻璃（如GG-17或Pyrex）；耐高温：-30℃~400℃（瞬时耐温差≤150℃），低热膨胀系数，抗热震性强；刻度工艺：永久性白色/蓝色釉线刻度（激光刻蚀或高温烧结）；刻度线清晰、无断线，每100mL标注数字（如100、200…1000）；边缘处理：上口部抛光，无毛刺，可选鹰嘴状倾倒口（防滴漏设计）

3.结构设计

底座：圆形或六边形宽底，玻璃或耐腐蚀塑料材质，确保稳定性；底部磨砂处理（防滑）；壁厚：均匀≥2.0mm，抗机械冲击

4.标识与认证

标称容量：清晰标注“1000mL”或“1L”；精度等级：A级或B级标识（如“A”或“DIN EN ISO 4788”）；温度标准：标注“20℃”（校准温度）；生产信息：品牌、标准号（如ISO 4788）、材质标识；认证：符合CE、RoHS（无有害物质）

5.化学与物理性能

耐化学性：耐酸、碱（氢氟酸除外）、有机溶剂；透明度：无色透明，无气泡、条纹或杂质；机械强度：通过退火处理，通过1m跌落测试（包装状态下）

6.使用环境

温度：10~30℃（避免骤冷骤热）；避免强光直射或磁场干扰

7.合规性标准

国际标准：ISO 4788、ASTM E1272；国内标准：JJG 196-2006（计量检定规程）

	41
	烧杯
	500mL
	材质：玻璃；

容量：500mL

	42
	烧杯
	1000mL
	材质：玻璃；

容量：1000mL

	43
	温度计
	（0～50）℃
	1.基本参数

测量范围：0～50℃；最小分度值：0.1℃（精密型）或 0.5℃（常规型）；允许误差：精密型：±0.1℃（全量程）；常规型：±0.5℃（全量程）；响应时间：≤10秒（液体介质中）

2.材质与结构

感温元件：玻璃棒式：高硼硅玻璃；填充液体：有机溶液（红色，环保型）或 汞（需特殊说明）；外壳防护：IP65（防尘防水，适用于潮湿环境）

3.刻度与显示

刻度标识：清晰耐磨，黑色刻度线（激光刻印或釉烧工艺）；每1℃长线，0.1/0.5℃短线；数字标注：每5℃标注（如0、5、10…50）；安全色标：0～10℃（蓝色）、10～40℃（绿色）、40～50℃（红色）

4.性能要求

热稳定性：在50℃下持续24小时，示值变化≤0.1℃；工作温度：-10～60℃（存储温度：-20～70℃）

5.安全与认证

安全标准：符合EN 13190（玻璃温度计）或 IEC 60751（电子温度计）；环保要求：无铅、无镉（RoHS认证），汞含量≤1mg（如为汞温度计，需符合EPA标准）。

	44
	温度计
	（0～100）℃
	1.基本参数

测量范围：0～100℃；分度值：1℃（常规）或0.5℃（精密型）

允许误差：

1℃分度：±1℃（全量程）；0.5℃分度：±0.5℃（全量程）；总长度：25～30cm（棒式）或10～15cm（内标式）

2.材质与结构

感温泡：

材质：高硼硅玻璃；直径：5～7mm；壁厚：≥0.5mm

毛细管：

内径：0.2～0.3mm；刻度线清晰无断线；填充液：有机液体（红色/蓝色）或汞（需特别说明）；无气泡、无断柱

3.刻度要求

刻度标识：每10℃标注数字（0,10,20...100）；主刻度线长度≥5mm；颜色对比：白色背景+黑色刻度（或反色）；永久性印刷/蚀刻

4.性能指标

响应时间：液体介质中≤30秒（达到最终值90%）；热滞后性：≤0.1℃（从高温降至低温的差值）；稳定性：年漂移量≤0.2℃/年

5.环境适应性

湿度：≤80%RH（无冷凝）；气压：86～106kPa；存储温度：-10～50℃（避免阳光直射）

6.安全要求

汞温度计（如适用）：需配备安全泡；断裂时汞可回流至储液泡；防护措施：外套PE保护套（可选），符合RoHS指令。

	45
	竹节温度计
	（0～300）℃
	1.基本参数

测量范围：0～300℃

分度值：2℃（常规）或1℃（精密型）；允许误差：2℃分度：±2℃（≤200℃），±3℃（＞200℃）；1℃分度：±1.5℃（全量程）；总长度：400～500mm（视量程分段设计）

2.材质与结构

感温泡：

材质：特制硬质玻璃（耐高温型）；直径：6～8mm（加强型）；壁厚：≥1.0mm（防爆设计）；毛细管：内径：0.3～0.5mm（高温专用）；竹节式分段膨胀结构（防爆裂）；填充液：有机硅油（最高耐温350℃）；无气泡、无裂痕

3.特殊结构

竹节设计：每50℃设置缓冲膨胀节；节间距：30～50mm；节直径：较毛细管粗1.5倍；安全装置：顶部安全储液池（超压保护）；陶瓷纤维隔热套（可选）

4.刻度要求

刻度标识：每20℃标注数字（0,20,40...300）；高温段（200℃以上）刻度加粗显示；耐温油墨：采用高温烧结釉料（不褪色）；颜色对比度≥70%

5.性能指标

响应时间：液体介质中≤45秒（300℃时）；热稳定性：300℃持续8小时示值变化≤1%；机械强度：1米跌落测试（包装状态下）不破裂

6.环境适应性

短期耐温：可达320℃（瞬时）；工作压力：常压～0.2MPa；抗震性：满足工业振动环境（≤5Hz）

7.安全要求

双重防护：金属保护套管（可选）；防爆认证（Ex标志，如需）；应急设计：断裂时自动封堵毛细管

	46
	温湿度表
	（-30～50）℃
	1.基本参数

温度测量范围：-30℃～50℃（可扩展至-40℃～100℃）；温度分辨率：0.1℃；温度精度：±0.3℃（25℃时），±0.5℃（全量程）；湿度测量范围：0%RH～100%RH；湿度分辨率：1%RH；湿度精度：±2%RH（20%～70%），±3%RH（其他区间）

2.传感器性能

温度传感器：高精度NTC或Pt100（可互换）；湿度传感器：电容式高分子薄膜传感器

响应时间：

温度：≤15秒（达到最终值90%）；湿度：≤30秒（达到最终值90%）

长期稳定性：

温度漂移：≤0.1℃/年；湿度漂移：≤1%RH/年

3.显示与操作

显示屏：LCD或OLED显示，带背光（可关闭）；最小显示尺寸：35mm×15mm；显示内容：实时温度（0.1℃）和湿度（1%RH），最大值/最小值记录；操作按键：开关、模式切换、最大值/最小值查询；复位/校准功能（需密码保护）

4.电源与功耗

电源方式：2节AA电池（续航≥12个月）或USB 5V供电（可选）；功耗：待机电流：≤10μA；工作电流：≤1mA

5.环境适应性

工作温度：-10℃～50℃；存储温度：-20℃～60℃；防护等级：IP65（防尘防水，可选）；抗电磁干扰（EMC符合EN 61326）

6.数据记录与输出

存储容量：内置存储≥10000组数据（可选）；数据输出：RS232/RS485（Modbus协议）；USB或蓝牙（可选）；软件支持：PC端数据分析软件（可导出Excel）

7.机械结构

外壳材质：ABS工程塑料（防火等级UL94-V0）或金属外壳（防爆型，可选）；安装方式：壁挂式、桌面式或管道安装；磁吸式底座（可选）

8.可选功能

报警功能：声光报警（阈值可设）；无线传输：Wi-Fi/LoRa（物联网应用）；多探头：支持1～4路温湿度监测（需扩展）

9.包装与配件

标准配置：主机、电池、说明书、校准证书；可选配件：保护套、通讯电缆、安装支架

	47
	干湿温度计
	/
	1.技术参数

温度测量

测量范围：-10℃～50℃；分度值：0.5℃；精度：±1℃（全量程）；刻度间隔：1℃；湿度测量；测量范围：10%RH～100%RH；分度值：1%RH；精度：±5%RH（40%～70%RH时），±7%RH（其他区间）；湿度表盘：可旋转式

2.结构要求

双金属温度计结构（干球和湿球）；外壳材质：ABS工程塑料（白色）；防护等级：IP54（防尘防溅水）；干球温度计：铜质感温包；湿球温度计：棉纱套（医用脱脂棉）；水槽容量：≥15mL；吸水管：玻璃管，长度80mm

3.性能要求

响应时间：≤5分钟（达到稳定值90%）；环境适应性：工作温度-10℃～50℃；湿球供水：蒸馏水或纯净水；维护周期：棉纱套每2周更换一次

4.显示要求

双表盘设计：干球（左）、湿球（右）；表盘直径：≥80mm；刻度颜色：黑色刻度，白色背景；指针：铝制，红色箭头

5.安装要求

安装方式：壁挂式（标配安装孔）；安装高度：1.5m～1.8m（建议）；安装环境：避免阳光直射和强气流

6.配件要求

主机1台、备用棉纱套3个、安装螺丝套装、使用说明书。

7.质量保证

外壳无裂痕、无变形；表盘无划伤、刻度清晰；指针转动灵活无卡滞；质保期：1年

8.测试标准

符合JJG 207-1992《气象用玻璃液体温度表检定规程》、参照GB/T 11605-2005《湿度测量方法》

	48
	微机控制抗折抗压一体试验机
	/
	最大抗压试验力：300kN

最大抗折试验力：10kN

试验机精度等级：±0.5%

抗压测量范围：(3-300)kN

抗折测量范围：(100-10000)N

抗压加荷速率：(0.2-10)kN/S

抗折加荷速率：(10-500)N/S

抗压承压板间净距：200mm

承压板直径：120mm

电源：AC380V±10%（50Hz）

功率：1kW

外型尺寸：1200x500x1300mm

重量：约500kg

抗折加荷速度：（50±10）N/s

抗压加荷速度：（2400±200）N/s

示值相对误差：±1.0%

示值重复性：1.0%

零点相对误差：±0.1%

相对分辨力：0.5%

零点漂移：±1%

抗折夹具加荷、支撑圆柱长度：≥46.0mm

抗折夹具加荷、支撑圆柱直径：（10.0±0.1）mm

抗折夹具支撑圆柱中心跨距：（100.0±0.1）mm

抗折夹具支撑圆柱的平行度：≤0.1mm

抗压夹具压板宽度：（40.0±0.1）mm

抗压夹具压板长度：＞40.0mm

抗压夹具压板厚度：＞10.0mm

产品配置：

主机：300kN/10kN 1台；控制器：EDD-2300  1套；负荷传感器：300kN 1个；负荷传感器：10kN 1个；工业电脑：触摸屏工业计算机 1台；测控软件：SuperTest9.4 1套

	49
	标准恒温恒湿养护箱
	/
	基本要求

1、外观:整洁，平整，无凹陷、掉漆、划痕和损坏，标识完整、清晰、明了。

2、环境温度为0℃~35℃时，控制温度20℃士1℃空载运行率应不超过70%；

3、环境温度为 20℃士2℃时，控制温度20℃士1℃空载运行率应不超过50%。

在0℃~35℃的环境下，养护空间的温度能自动控制在20℃士1℃，相对湿度≥90%

	50
	集料砂石筛
	0.075-9.5mm
	1.基本参数：

筛孔尺寸：0.075mm、0.15mm、0.30mm、0.60mm、1.18mm、2.36mm、4.75mm、9.5mm

筛框尺寸：直径：300mm。

2.筛框与材质

筛框材质：金属筛框：优质不锈钢（如304）或热轧钢板（防锈处理）。

筛网材质：不锈钢编织网（GB/T 5330-2003标准）或冲孔钢板（厚度≥1mm）。网丝直径需满足孔径公差要求。公路工程集料试验规程：2.1 试验筛:方孔筛,孔径根据集料规格选用。2.36mm 及以下孔径试验筛,应采用满足GB/T6003.1中规定的金属丝编织网试验筛,其框直径可选择200mm或300mm。4.75mm 及以上孔径试验筛,应采用满定 GB/T6003.2中规定的金属穿孔板试验筛,其中4.75~37.5mm试验饰,其筛框直径为300mm,而53mm 及以上孔径试验筛,筛框直径应不小于 300mm

	51
	橡皮锤
	Φ70*110mm
	分类：橡胶柄橡胶锤

宽*高：70mm*110mm

	52
	毛刷
	3 寸
	尺寸：3寸

	53
	毛刷
	5 寸
	尺寸：5寸

	54
	凡士林
	/
	500g/瓶

	55
	长把勺
	250mm
	尺寸：250mm

材质：不锈钢

	56
	铁锹
	/
	尺寸：1500*320*240mm

	57
	直边尺
	/
	尺寸：50cm

材质：塑料

	58
	金属丝刷
	205*15mm
	尺寸：205*15mm；类型：弯头

	59
	试剂勺
	/
	尺寸：加厚20cm双头；

材质：不锈钢

	60
	玻璃漏斗
	10cm
	尺寸：管长100mm

	61
	亚甲蓝试剂
	/
	技术条件：亚甲蓝含量≥98.5%

	62
	滤纸
	定量滤纸125mm
	技术条件：定量滤纸；尺寸：125mm

	63
	养护箱中用的养护盒
	/
	内部尺寸：宽10cm*长14cm*高18.5cm

材质：塑料

	64
	煤油
	500mL
	容量：500mL

	65
	抹刀
	/
	尺寸：长30cm

	66
	大号橡胶吸水球
	/
	容量：90mL；

	67
	棕色广口瓶
	1000mL
	容量：1000mL；材质：玻璃

	68
	废液桶
	50L
	尺寸颜色：口径22cm、总高57cm、直径38cm，白色

容量：50L；

技术要求：加厚耐酸碱

	69
	塑料滴管
	/
	容量：5mL

	70
	洗瓶
	250mL
	容量：250mL

	71
	三角瓶
	(250mL、300mL)
	材质：玻璃；

容量：250mL、300mL

	72
	烧杯
	300mL
	容量：300mL

	73
	烧杯
	500mL
	容量：500mL

	74
	烧杯
	1000mL
	容量：1000mL

	75
	干燥器
	直径300mm配干燥剂
	尺寸：内径300mm；

标准：含瓷板、含干燥剂；

材质：透明玻璃

	76
	平板车
	72*48cm
	尺寸：板车厚度2.5cm、板车宽度60cm、板车长度90cm；

材质：特厚钢板

	77
	钢卷尺
	10m
	规格：10m*25mm

技术要求：II级精度，水平挺直度2.8m

	78
	酒精
	500mL
	技术要求：99%工业酒精；

容量：500mL

	79
	锤子、洛阳铲、勺子
	/
	锤子：规格：2磅重型八角锤；

尺寸总长：285mm

锤头长度：103mm

锤头宽度：39mm

手柄长度：246mm

手柄宽度：43mm

洛阳铲技术要求：灌砂筒压实度试验45公分长半圆凿子。

勺子尺寸：勺头直径9cm、长31.5cm

	80
	水泥留样桶
	6kg
	规格：直径*高度15*30cm(厚度0.26mm)，可装量6kg；

材质：铁桶

	81
	编织袋
	50*80cm
	规格：50*80cm

	82
	留样密封袋
	35*50mm
	规格：35*50mm

	83
	灌砂法标准砂
	20kg
	技术要求：粒径：0.3~0.6mm；

重量：20kg

	84
	ISO标准砂
	国标20kg
	技术要求：国标GB/T 17671   ISO标准砂,每袋分16小袋每小袋1350g

	85
	铝盒
	小
	规格：直径55mm；高35mm

材质：全铝圆形

	86
	水泥标准砂
	ISO（中级砂）20kg
	技术要求：ISO（中级砂）；粒径：0.5mm~1.0mm；重量：20kg

	87
	黄油
	12kg
	规格：12kg

	88
	液压油
	16L
	规格：16L

	89
	水泥标准粉
	25g
	规格：25g；适用于：0.045mm筛

	90
	砼抗压试模
	150*150*150mm
	规格：150mm*150mm*150mm；

材质：塑料

	91
	砂浆试模
	70.7*70.7*70.7mm
	规格：70.7mm*70.7mm*70.7mm；

材质：塑料

	92
	化学物质储藏柜
	/
	尺寸：长900mm*宽450mm*高1800mm

技术要求：双锁强酸碱储存防腐蚀试剂柜

	93
	方盘
	500*350mm
	规格：500*350mm；

材质：铁盘

	94
	方盘
	360*270mm
	规格：360*270mm；

材质：铁盘



